# Sorvall centrifuge RC 5C Plus

Brug aldrig centrifugen uden at have fået personlig instruktion!!!!

Brugerinstruktion:

- Tænd centrifugen på forsiden.

- Rotoren placeres i centrifugen.

- Luk låget så kølingen går i gang.

- Forbered din(e) prøve(r) i rør, der passer til rotoren.

- Der er adaptorer til 13 ml rør. Disse skal vejes sammen med rørene.

- Hvis du har et ulige antal prøver laver du et ekstra rør med vand.

- Placer en prøve på hver vægtskål og sørg for at de vejer nøjagtig det samme.

- De to udvejede prøver placeres over for hinanden i rotoren.

- Har du flere prøver gentages punkt7 og 8 indtil alle dine prøver er i rotoren.

- MEGET VIGTIGT: De udvejede prøver skal placeres overfor hinanden i rotoren for at holde den i balance under kørslen.

- Sæt låget på rotoren ved først atdreje den store knap indtil låget sidder fast på rotoren. Derefter skrues den lille knap fast, så rotoren skrues fast til spindlen.

- Luk centrifugelåget.

- Indstil den temperatur du vil køre ved (normalt sat til 4C). Check at maximum-temperaturen er ca 4C højere end den aktuelle rumtemperatur ellers vil centrifugen ikke starte. Det kan være et problem om sommeren.

- Indstil rotorkoden. På siden af rotoren finder du et nummer. På listen over rotorkoder på displayet på centrifugen finder du rotornummeret og rotorkoden.

- Indstil hastigheden, som du vil køre ved. Hvis du har brug for at vide hvor mange g, det svarer til, kan du skifte RPM til RCF på knappen. Formlen er:

RCF=1,12 x r x (RPM/1000)2 , r= rotor-radius i mm

- Indstil tiden.

- For indstilling af øvrige knapper se skema nedenfor.

- Efter brug tages rotoren ud, låget på centrifugen åbnes og centrifugen slukkes.

| Accesory mode |  |  | Normal mode |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPM | OFF | OFF | Timed | OFF | Start | Stop |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RCF | ARC | w2dt | Hold | Brake |  |  |