Logbog

Kontrolmålinger for Radioisotopområde ______________

Grænseværdier for forurening af overflader

H-3 	1000 Bq/cm2	(Brug af åbne radioaktive kilder

C-14, S-35	1000 Bq/cm2	vejledning 2020

P-32	100 Bq/cm2. 	Sundhedsstyrelsen Strålebeskyttelse)

Måleinstruks:

I laboratorieområder godkendt til arbejde med åbne radioaktive kilder skal der efter hver gang, der arbejdes med radioaktive isotoper foretages kontrolmålinger for at sikre, at grænseværdier for forurening af overflader er overholdt. Resultatet af målingen føres ind i denne logbog. Hvis der er kontaminering, skal det selvfølgelig vaskes væk, og kontrolmålingen gentages, indtil der ikke længere er en aktivitetsreduktion.

I-125 kan detekteres med NaI gamma-monitor, P-32 kan detekteres med Geiger-Müller monitor, som også kan anvendes orienterende til påvisning af større mængder C-14, S-35 og P-33. Kontrolmålinger ved arbejde med H-3, C-14, S-35 eller P-33 skal altid foretages ved svaberprøver (GF/A glasfiberdisks fugtet med sprit eller vand), som checkes ved scintillationstælling.

Prøver tages ved arbejdsområder (f.eks bord, stinkskabsbund, arbejdshylder) i og ved vask, på gulv foran arbejdsområder, samt på arbejdsstole og diverse håndtag. Målemetoder vælges i henhold til den eller de isotoper, der arbejdes med.

For kalibrering af de anvendte monitors kan stofmængder svarende til grænseværdierne udmåles på 1cm2 filterpapirstykker til konstatering af max tilladeligt udslag på den valgte monitor. For svaberprøver af kontamination med isotoper, der kun kan måles ved scintillationstælling kan tilsvarende kontaminationsforsøg på passende valgte overfladeprøver bruges som grundlag for vurdering af forureningsniveau.

Overflader, der ikke ved rengøring kan bringes under grænseværdier for radioaktiv forurening, skal udskiftes.

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dato | Målested | Målemetode | Måleresultat | Initialer - kontrolansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |